
**JC-A2微量水分测定仪**



**一、产品概述**  
聚创环保JC-A2的测定原理为世界公认的测水经典方法【卡尔—费休库仑电量法】，测定范围低至0.0001%，可在60秒内快速测定出液体、固体、气体中的水分含量，广泛应用在化工、石油、电力、科研、铁路等行业。  
产品操作：   
**二、操作步骤**  
①按照说明书将仪器配件安装结束之后将仪器开机  
②按照说明书点击“设置”键选择不同的项目设置，按“确认键”保存  
③按“搅拌”键后等待电解液平衡后方可利用进样器进样  
④按“开始”键注入样品后，仪器自动进行测试，测试结束后蜂鸣器响，显示屏指示“测试已结束”  
**三、产品特点**  
聚创环保JC-A2具有以下特点：  
1. 电解和测量系统采用隔离的双电源，大大提高了抗干扰能力，整机采用无继电器设计，克服了潮湿环境、有腐蚀气体环境对电路板及元件的腐蚀，保证了仪器长期使用的精确度，同时延长仪器寿命。  
2.  240\*64蓝屏液晶显示，全中文交互式菜单。  
3.  仪器故障自诊断。  
4.  内置4种常用的含水量计算公式。可直接显示样品百分含量。并配有微型打印机，可直接打印测试结果。  
5. 大电流本底补偿测试精度高、量程宽，可靠性高。  
6.  公司软件更新后，可以免费为用户升级。  
**四、符合标准**  
1、GB/T7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》  
2、GB6283-1982《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法（通用方法）》  
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》  
4、GB/T11133-1989《液体石油产品中水含量测定方法（卡尔费休法）》  
5、GB/T7380-1995《表面活性剂含水量的测定（卡尔费休法）》  
6、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》  
7、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定》  
8、GB/T606-2003《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》  
9、GB/T8350-2001《变性燃料乙醇》  
10、GB/T3776.1-1983《农药乳化剂水分测定法》  
11、GB/T6023-1999《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》

**五、详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型  号： | JC-A2 |
| 电源电压： | 220±15%（V） |
| 环境要求： | 0-40（℃）湿度≤85% |
| 精   度： | ±3ug |
| 测量范围 ： | 3ug--100mg（1ppm—100%） |
| 类   型 ： | 卡尔费休库仑法水分测定仪 |
| 电解电流： | 脉冲电流400mA |
| 显示器 ： | 240\*64 蓝屏液晶显示 |
| 灵敏度 ： | 0.1μg |
| 准确度 ： | 3μg-500μg ± 3 μg  500μg以上为0.3%（不含进样误差） |
| 计    算 ： | 含量计算、多种公式选择 |
| 外形尺寸 ： | 主机280×300×220mm |
| 净重量 ： | 约5.0 kg |

**六、应用领域**  
聚创环保JC-A2应用于一切需要快速测定水分的行业  
1、汽油，水压油、绝缘油、变压器油、透平油、抗燃油。  
2、戊烷、己烷、二甲基丁烷、辛烷、十二烷、二十碳烷、二十八烷、环十二烷、癸基环己烷、甲基丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙基甲苯、二甲基苯乙烯、十四烯、石油醚、环己胺、甲基环己胺、环庚    烷、乙烯环己胺、二环戊二烯、二甲基萘、三甲基苯乙烯、联苯、二氢苊、芴、亚甲基菲、异甲基异丙基苯等。  
3、酚类 苯酚、甲酚、氟苯酚、氯酚、二氯苯酚、硝基酚等  
4、醚类 二乙醚、二甘醇单甲醚、二甘醇二乙醚、聚乙二醚、苯甲醚、氟苯甲醚、碘苯甲醚、二癸醚、二庚醚  
5、全部醇类、全部卤代烃类、全部脂类  
**七、注意事项**  
一、不能正常显示  
请检查仪器电源连接线、保险丝、电源开关是否正常。  
二、仪器显示过碘  
1.评估试剂是否是过碘，若是，则用0.5微升进样器抽取0.2～0.4微升水注入。不能用50微升及更大的进样器来注入。  
2.检查测量电极，是否是测量电极下端铂丝连接在一起，造成短路。  
三、仪器显示开路  
检查测量电极是否接触好，重新插牢。检查连接线是否有断裂。  
四、打开电解不计数  
检查电解电极是否接触好，重新拔插，检查连接线是否有断裂。  
五、电解不结束  
检查试剂是否已经失效。

**聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302**