高精度台式酒精度测定仪ALM-155

窗体顶端

适用范围:

测定各类饮料酒的酒精度，如: 发酵酒/酿造酒(啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒)，蒸馏酒(白酒、白兰地、威士忌、伏特加/俄得克、朗姆酒、杜松子酒、奶酒、其他蒸馏酒)，配制酒/露酒(植物类配制酒/植物类露酒、动物类配制酒/动物类露酒、动植物类配制酒/动植物类露酒、其它配置酒)的酒精度分析。

注: 酒精度(乙醇含量): 系指在20°时，100mL饮料酒中含有乙醇(酒精)的毫升数，即体积(容量)的百分数。

工作原理:

高精度酒精浓度计ALM-155，是酒类试样经直接加热蒸馏去除样品中的不挥发物，馏出物用水恢复至原体积，然后将酒样馏出液吸入数显酒精浓度计的U型振荡管，由于U型管中试样密度的变化会引起振动频率的改变，仪器可根据20°C时样品馏出液的振动频率自动计算得到馏出液的相对密度，仪器内置酒精水溶液相对密度与酒精度对照表，可直接测定试样中酒精含量的体积百分数。

注: 乙醇和水的二元混合物溶液，可以直接测量酒精浓度值。

主要特点:

1. 高精确度、占地面积小、性能卓越的台式酒精浓度计。

2. 酒精度的解析度为0.01%，密度的解析度为0.00001。

3. 标配进样泵，一键启动进样和测量，样品量仅需8mL。

4. 内置帕尔贴温控，温度固定20°C。仅需使用纯水校正。

5. 可自动存储100组测量结果，数据可传输至U盘或电脑。

6. 具酒精水溶液的相对密度与酒精度对照表，显示酒精度。

7. 全范围酒精浓度测定，操作简单，精度高，测量速度快。

技术参数:

测量范围: 酒精度0.00～100.00Vol%，密度0.69937～1.24887g/cm3，相对密度0.70000～1.25000。

解析度: 酒精度0.01vol%，密度0.00001g/cm3，相对密度0.00001。

重复性: 酒精度SD:0.05%vol%，密度SD:0.00005 g/cm3，相对密度SD:0.00005。

测量温度: 20.00°C (固定)。

酒精度对照表: 内建OIML和AOAC对照表。

测量时间: 2～4分钟(使用标配蠕动泵)。

最少样品量: 约8毫升(进样时间10秒)。

显示: LCD液晶显示。

进样方式: 使用蠕动泵进样或注射器进样。

自动开始功能: 重复次数:2～100。

校正方式: 使用纯水校正。

电脑软件: SOFT-CAP(数据采集软件)。

外接界面: USB(U盘或键盘)，RS-232C(打印机和电脑)。

数据输出: CSV格式至U盘。

环境条件: 温度5～35°C，湿度85%RH以下。

电源: 100～240V, 50/60Hz。

耗电量: 约30W。

尺寸: 270(宽)×402(深)×163(高)mm。

重量: 约10kg。

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705302！